31.5003


[image: image7.jpg]HONES WeTTER!

TFA

SC



Устройство для контроля уровня CO2, температуры и влажности
Инструкция по эксплуатации
Краткий обзор продукта

Благодарим вас за выбор настольного устройства для контроля CO2, разумного, компактного и простого в использовании. Помимо измерения концентрации углекислого газа, 30.5003 может также измерять температуру окружающей среды и относительную влажность (CO2+Temp. +RH). Этот продукт разработан для определения наличия CO2 в окружающей атмосфере и для помощи людям, которые следят за качеством комнатного воздуха. 31.5003 можно широко использовать в административных зданиях, школах, выставочных павильонах, торговых центра, комнатах для заседаний, спортивных комплексах, ресторанах и других общественных местах, где важны личное самочувствие и здоровье.

Функции:
· ,V Три различных светодиодных индикатора показывают текущее качество комнатного воздуха
· ,V Нажмите кнопку MUTE для включения/выключения будильника on/off.

· ,V Встроенная тыловая подсветка LCD-дисплея для легкого считывания показаний в темноте.

Предупреждения:
· ,V Пожалуйста, отсоединяйте адаптер источника питания  и храните его в надежном месте,  когда не пользуетесь этим устройством для контроля CO2 длительное время.

· ,V Данное устройство для контроля CO2 предназначено для домашнего использования и не подходит для сертификации на основе тестовых результатов.
· ,V При использовании данного устройства контроля CO2 для тестирования, 31.5003 не обеспечивает точность тестовых результатов.

1. Зеленый светодиодный индикатор (<800 ppm)
2. Желтый светодиодный индикатор (800-1200 ppm)
3. Красный светодиодный индикатор ( >1200 ppm и аварийный звуковой сигнал)
4. Кнопка MUTE
5. Входное отверстие для подключения электропитания
6. Подставка для корпуса
7. Отверстия для винтов





[image: image1.jpg]


 emc/rfi
Показания могут быть неточными, если устройство функционирует в электромагнитном поле с частотой радиоволн мощностью приблизительно 3 вольт на метр, но продуктивность устройства не будет нарушена постоянно.
Примечание: В условиях электромагнитного поля 3В/м показание не будет соответствовать спецификации.
Время вхождения в режим: 2 МИН.
[image: image2.jpg]





1. Время вхождения в режим 2 минуты при первом включении.
2. LCD-дисплей показывает 4 полосы с холостым циклом 1 секунда во время выхода на стабильный режим работы
3. Кнопка MUTE не активна во время вхождения в режим
4. Устройство отображает показание CO2 после вхождения в режим
Использование функции MUTE:



Нажмите кнопку MUTE, чтобы выбрать состояние звукового сигнализатора on/off. Если функция “MUTE” выключена, то когда концентрация CO2 превышает граничный допустимый уровень (>1200 ppm), прозвучит звуковой сигнал.
Примечание: При первом подключении устройства настройка звукового сигнализатора активирована on, пользователь может настроить сигнализатор on/off при включенной функции MUTE.
Инструкция по безопасности

Предупреждение: Ваша безопасность очень важна для нас. Чтобы гарантировать правильное и безопасное использование продукта, мы хотели бы обратить ваше внимание на прочтении предупреждения и полной Инструкции по эксплуатации перед применением этого продукта. В ней описана важная информация по безопасности, и ее необходимо постоянно просматривать. 
1. Пожалуйста, обращаетесь с этим устройством легко, не подвергайте это устройство сотрясениям или ударам.
2. Не погружайте это устройство в воду. Вода может быть причиной электрического удара, пожара или неправильного срабатывания в результате повреждения.
3. Не храните этот продукт в условиях жаркой и влажной среды. Храните устройство подальше от источников тепла или возле воды.
4. Пожалуйста, используйте только поставляемый в комплекте блок питания. Неподходящий блок питания или источники электропитания могут вызвать серьезные повреждения продукта или привести к травме или летальному исходу пользователя.

Уход за оборудованием
Чтобы получить максимальные преимущества от использования этого продукта, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации.

1. Чистка – сначала отключите электропитание. Используйте влажную ткань, не применяйте жидкие моющие средства, такие как бензол, растворители или аэрозоли.
2. Ремонт – не пытайтесь ремонтировать этот продукт или модифицировать элементную базу самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с местным торговцем или квалифицированным специалистом по ремонту оборудования, если устройство нуждается в осмотре и текущем ремонте.

3. Циркуляция воздуха - вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха для измерения концентрации CO2, и вентиляция не должна быть закрыта.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Метод - NDIR

Устройство для отображения – жидкокристаллический дисплей, отдельно показывает значения углекислого газа (CO2), влажности (RH) и температуры 
Метод выборок - диффузное рассеяние или течение (50 ~200 мл/мин)

Спецификация CO2 и температуры:

	Спецификация CO2:

	Диапазон измерений
	0-3,000 ppm на дисплее

	Разрешение дисплея 
	1 ppm при 0~1,000ppm; 5ppm при 1,001 ~2,000ppm; 10ppm при 2,001~3,000ppm

	Воспроизводимость 
	±20 ppm @ 400ppm

	Время реагирования
	Около 2 минут для 63% ступенчатого изменения

	Время вхождения в режим
	2 минуты при 22°C

	Зона светодиодного индикатора
	Зеленый: <800ppm; Желтый: 800~1200ppm; Красный: >1200ppm

	Спецификация температуры:

	Диапазон температуры
	От 0°C до 50°C 

	Разрешение дисплея
	0.1°C

	Устройство отображения
	°C

	Время реагирования
	20-30 минут (корпус должен прийти в равновесие с окружающей средой)

	Спецификация RH:

	Диапазон измерений
	20 % - 90% RH

	Разрешение дисплея
	1% RH

	Время реагирования:
	<5 минут для 63% ступенчатого изменения

	Эксплуатационные условия:

	Рабочая температура
	От 0°C до 50°C

	Диапазон влажности
	0 ~ 95% RH неконденсирующийся

	Условия хранения:

	Температура хранения
	От -20°C до 60°C

	Электропитание:

	Электропитание
	USB или 5 VDC от внешнего адаптера AC/DC, который поставляется в  комплекте (Используйте только специальный адаптер AC)

	Выходное напряжение постоянного тока
	5 VDC, 1000mA

	Входное напряжение и частота постоянного тока 
	100 ~ 240 VAC, 0.2A  50 / 60 Hz


Размеры 



Коды неисправностей и инструкции по устранению неисправностей
	Пиктограмма неисправности
	Описание неисправности
	Рекомендуемые действия

	
[image: image5.png]Frrd




	Температура окружающей среды превысила диапазон рабочей температуры от 0°C до 50°C
	Эта ошибка исчезнет, когда температура вернется к диапазону от 0°C до 50°C

	
[image: image6.png]Crra

Errb




	Системная проблема EEPROM
	Пожалуйста, повторно подключите адаптер AC к устройству для контроля CO2 30.5003.
Если пиктограммы “Err5, Err6” все еще отображаются, пожалуйста, свяжитесь с  отделом технического обслуживания для получения дальнейшей помощи.


�








www.tfa-dostmann.de                                                                     3

_1425815725

_1425815757

